附件4：

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计(元） | 用途描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯剪刀 | 5 | 把 | 2300 | 11500 | - 1.头部采用YY/T0294.1-2016中C号钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。手术剪的刃硬度为478-620HV0.2，且两片硬度之差不大于45HV0.2。 2.器械进入人体部分表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。耐腐蚀性能适合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 抓紧钳 | 5 | 把 | 2300 | 11500 | - 1.头部采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.钳头硬度为390 HV0.2 -480 HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。耐腐蚀性能适合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 鸭嘴抓钳 | 3 | 把 | 2300 | 6900 | - 1.头部采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.钳头硬度为390 HV0.2 -480 HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。耐腐蚀性能适合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 胆囊抓钳 | 4 | 把 | 2300 | 9200 | - 1.头部采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.钳头硬度为390 HV0.2 -480 HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。耐腐蚀性能适合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 无损伤抓钳 | 6 | 把 | 2100 | 12600 | - 1.头部采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.钳头硬度为390 HV0.2 -480 HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。耐腐蚀性能适合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 电钩 | 3 | 支 | 1200 | 3600 | - 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值≦0.8μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.手柄设计灵巧轻便，很大程度缓解了操作过程中的疲劳感。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 电棒 | 5 | 支 | 1200 | 6000 | - 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值≦0.8μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.手柄设计灵巧轻便，很大程度缓解了操作过程中的疲劳感。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 疝气钳 | 3 | 把 | 1800 | 5400 | - 1.头部采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.钳头硬度为390 HV0.2 -480 HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。耐腐蚀性能适合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 - 3.规格：φ2.4*150-2.45*150 |
| 钝头抓钳 | 2 | 把 | 2300 | 4600 | - 1.头部采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.钳头硬度为390 HV0.2 -480 HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。耐腐蚀性能适合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 冲洗管 | 5 | 支 | 2300 | 11500 | - 1.采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度Ra参数值：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。 2.操作手柄应灵活，并可实现流畅的冲洗和抽取废液功能。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| V型抓钳 | 5 | 把 | 2300 | 11500 | - 1.头部采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 2.钳头硬度为390 HV0.2 -480 HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：有光亮最大值为0.2μm，无光亮最大值为0.8μm，其余部分的最大值为6.3μm。耐腐蚀性能适合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 - 3.规格：φ2.8*280-φ2.85*280 |
| 合计 |  |  |  | 94300 |  |